使用自主研发采集卡主板作为主控制板上下位机指令集程序说明及协议

通讯协议

# 1 	IO初始化

## 1.1 上位机向下位机发送IO初始化命令。

| 字节 | 0 | 1 | 2~9 | 10~17 | 18 | 19~31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定义 | 前缀 | 函数名称代码 | IO功能定义 | IO输出初始电平 | 是否存在编码器从机 | 无意义 |
| 值 | 0XA4 | 0X34（IO初始化） | Uint32*2 | Uint32*2 | Uint8，0：不存在；1：存在 | 填充0XDD |

注：

1）函数名称代码：0X34，IO初始化命令。

2） IO功能定义： 定义IO为输出或输入，每位表示一个IO引脚，由低位到高位表示IO0~63（两个uint32），2~5第一个uint32表示 IO0~31、6~9第二个uint32表示 IO32~63。 置0表示定义为输出，1表示定义为输入。如：0X0000000f 、0X00000000表示IO0~3定义为输入，其他定义为输出；0X000000e0、0X000f0001 表示IO5~7、32、48~51定义为输入，其他定义为输出。

3） IO输出初始电平：定义IO输出电平，每位表示一个IO引脚，由低位到高位表示IO0~63（两个uint32），2~5第一个uint32表示 IO0~31、6~9第二个uint32表示 IO32~63。 置1表示 输出为高，0表示 输出为低。如：0X0000000f、0X00000000表示IO0~3输出为高；0X000000e0、0X000f0001表示IO5~7、32、47~50输出为高。

（此项对定义为输入的IO口对应位输入无限制，强烈建议置0。将IO功能定义和IO初始化电平对应项的值做位与操作可判断是否有对定义为输入的IO口对应位置1。）

## 1.2 下位机响应接收

本包长度固定为16字节。

| 字节 | 0 | 1 | 2-15 |
| --- | --- | --- | --- |
| 定义 | 前缀 | 是否成功接收 | 无意义 |
| 值 | 0XD4 | unit8 | 填充0xDD |

注：是否成功接收： 0（成功接收）或1（指令长度错误）

# 2 使用IO和DA口调压指令协议

## 2.1上位机向下位机发送指令

该条协议用于通过上位机进行自动调压，调压方式分为IO口调压、DA模拟量调压两种。

本包长度固定为32字节。

| 字节 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7~10 | 11~14 | 15~18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定义 | 前缀 | 函数名称代码 | 升压IO号 | 升压使能电平 | 降压IO号 | 降压使能电平 | 模拟量采集通道号 | 电压转换比率 | 目标电压值 | 误差允许范围 | 调压超时时间 |
| 值 | 0XA1 | 0X31 | uint8 | uint8 | uint8 | uint8 | uint8 | float | float | Float | Uint8 |

| 20 | 21 | 22~31 |
| --- | --- | --- |
| 模拟量调压通道号 | 电源类型 | 无意义 |
| uint8 | uint8 | 填充0xDD |

注：

- 函数名称代码：0X31，IO调压指令；0X32，DA调压指令。

- 升压IO号：指定用于升高电压的IO引脚，（十进制0~59）

- 升压使能电平：指定升高电压的IO引脚的动作有效电平，0：低电平有效；1：高电平有效。

- 降压IO号：指定用于降低电压的IO引脚，（十进制0~59）

- 降压使能电平：指定降低电压的IO引脚的动作有效电平，0：低电平有效；1：高电平有效。

- 模拟量采集通道号：指定电压采集使用的模拟量通道（十进制1~32）

- 电压转换比率：用于模拟电压计算。计算采集到的电压转化为实际电压的放大倍数。

- 目标电压值：调压的目标值，即要输出的实际电压。

- 误差允许范围：电压调整的允许误差。（不能低于？V，否则下位机可能一直调不到位，或调压时间超长。）

10）调压超时时间：调压超过这个时间后，停止调压，返回超时错误代码。（S为单位）

11）模拟量调压通道号：指定DA输出的通道（1~4）

12）电源类型：被调节电源的类型（直流、交流） 1：交流 	0：直流（用于计算电压值时，区分调用的计算函数）

本指令中函数名称代码为0x31时，无效字节：模拟量调压通道号

本指令中函数名称代码为0x32时，无效字节：升压IO号、升压使能电平、降压IO号、降压使能电平，

## 2.2下位机响应接收

本包长度固定为16字节。

| 字节 | 0 | 1 | 2-15 |
| --- | --- | --- | --- |
| 定义 | 前缀 | 是否成功接收 | 无意义 |
| 值 | 0XD1 | unit8 | 填充0xDD |

注：是否成功接收： 0x00（成功接收）

0x01（指令长度错误）

0x02（IO未初始化）

## 2.3下位机调压后返回结果

本包长度固定为16字节。

| 字节 | 0 | 1 | 2——5 | 6~15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 定义 | 前缀 | 错误代码 | 实时调试值 | 无意义 |
| 值 | 0XD2 | Unit8 | Float （Value） Little-Endian | 填充0xDD |

0XD2：下位机向上位机发指令头

错误代码：0X00，调压正常；

0X01，调压超时；

0X02，电源损坏；//暂时未使用

0X03，电源质量不好；//（二分法次数>100）

0X04,  调压函数代码错误，未调压；

## 2.4 上位机响应接收

本包长度固定为16字节。

| 字节 | 0 | 1 | 2-15 |
| --- | --- | --- | --- |
| 定义 | 前缀 | 是否成功接收 | 无意义 |
| 值 | 0XA2 | unit8 | 填充0xDD |

注：是否成功接收： 0（成功接收）或1（未成功接收）

# 3. 采样与控制命令

## 3.1上位机向下位机发送采样与控制指令

采样数据包的发送采用固定的包长，每包字节数1024，有效数据不足1024时,补填0xDD。

| 字节 | 0 | 1 | 2 | 3-6 | 7 | 8—11 | 12—15 | 16 | 17 | 18—19 | 20—1023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定义 | 前缀 | 函数名称代码 | 是否最后一包 | 包序号 | AD芯片使用号 | SampleRate采样率 | SampleTime采样时长（ms） | 数字量通道采集 | 是否采集编码器信号 | IoCommands字符串长度N | IoCommands，控制命令序列 |
| 值 | 0XA3 | 0X33 | Uint8 | uint32 | uint8 | uint32 | Uint32 | Unit8 | Unit8 | Uint16 0-1005，或0xFFFF | Char * N个字符串，见下注释，或非字符串，见下注释 |

1）  函数名称代码：0X33，采集与控制指令。

2）  是否最后一包：1：最后一包；0：还有数据包。

3）  包序号： “包序号”从0开始，每发1包加1，一直到最后一包数据。例如：指令一共有100包，那么包序号应该是从0到99

4）  AD芯片使用号：定义需要使用的AD芯片，每位表示一个芯片，总8位由低位到高位表示AD芯片1~8，置1表示使用，0表示不使用。如：00000001b 表示使用AD芯片1；00010010b 表示使用AD芯片2、5同时使用。

5）  SampleRate采样率：定义指令执行时的采样率。

6）  SampleTime采样时长：定义采样过程时间长度（指令执行距指令开始时刻的最大时长）。“自主判断模式”时，这个参数无意义，总采样时长动态确定。

7）  数字量通道采集：定义要采集的数字量通道，按位表示，1表示采集，0表示不采集。BIT0对应数字通道33，BIT1对应数字通道34，依次类推，BIT7对应数字通道40。如果本字节位零，表示不采集数字量通道。

8）是否采集编码器信号：0：不采集，1：采集。

9）  IoCommands字符串长度N：IO命令字符串总长（0~1005）。或为0xFFFF,这种情况下，后面控制命令序列不是字符串命令，而是给出下位机采样过程中“自主判断模式”所需要的信息，见后文说明。

10）  IoCommands，控制命令序列：IoCommands表达了一个控制指令序列。是一组字符串，每个字符串以 “；”号分开，表示一个控制指令，每个字符串中字符以“，”号分开。带外部触发的控制指令以 “[”号开头，以“]”号结束。例如：不需触发的指令：引脚IO28-2ms-高-20ms-低-80ms-高，引脚IO29 -120ms-低-100ms-高-60ms-低。需外部触发的指令：引脚IO2第2次为高时，执行IO30-100ms-低-100ms-高-80ms-低，IO31-200ms-低-200ms-高-100ms-低。写成函数入参如下：“28,1,2,20,80；29,0,120,100,60；[2,1,2,30,0,100,100,80；31,0,200,200,100；]”。其中时间参数表示各信号翻转时间间隔。

“不需外部触发指令”：“动作IO号, 动作电平,T1,T2,T3,T4,T5,T6…”

“需外部触发指令”：“[触发IO号,触发电平,第几次触发, 动作IO号, 动作电平,T1,T2,T3,T4,T5,T6…][]”

“不需外部触发指令”中的时间零点为采样开始时间点。

“需外部触发指令”中的时间零点为触发条件满足的时间点。

一条采集控制指令可以包含一个“不需外部触发指令”和多个“需外部触发指令”，但采样控制过程持续时间超过采样时间时，采样过程停止。因此采样时间应大于等于所有指令完成的时间。

注：多段指令时，有效数据可以不完全填充，即每段结尾都可以填充0xDD，但IO命令字符串总长必须和实际有效字节数相符。且字符串执行时间不能超过采样时间。

“需外部触发指令”中参数“第几次触发”为0时，指令立即触发，等同于“不需外部触发指令”。

指令按照触发的先后顺序执行，指令执行过程中，判断其他指令是否触发。指令一旦触发即开始执行。对于同时满足触发的指令，按照上位机下发指令的顺序，(同一个采样周期)并行执行。

AD采样通道号n1与AD芯片号n 对应关系：(( n1-1 )/4)+1 = n ;参见《模拟量输入输出说明.doc》

说明1：

采集控制指令中，采样频率、采样时间长度都可以由上位机设定，但由于硬件资源的限制，采样频率、采样时间有以下限制：

采样频率：f	（Hz）

采样时间长度：T	（S）

采样通道数：n	（个）

注：采样通道包含模拟量通道和数字量通道，其中 模拟量通道数 = 使用的AD芯片数 * 4 ；数字量通道数 = 8（采集数字量）或 0 （不采集数字量） ；

1、	1K <= f <= 40K ;

当采样频率超过40K时，下位机采用40K ；当采样频率低于1K时，下位机采用1K 。

2、	f * T < 44*1024*1024/2/n ;

当f * T不满足此限定，下位机内存越界，结果不确定。

说明2：

由于下位机的原因，不需外部触发指令，IO输出指令的第一次输出时间应大于1ms。否则输出的时间存在误差。例如：引脚IO28-0ms-高-20ms-低-80ms-底，写成函数入参如下：“28,1,0,20,80；”不允许，因为第一次输出时间为0ms，小于1ms；

引脚IO29 -120ms-低-100ms-高-60ms-低。写成函数入参如下：“29,0,120,100,60；”。允许。

“需外部触发指令”没有此限制。

下位机“自主判断模式”说明：

自主判断模式下，下位机会判断线圈带电是否成功，开关是否拒绝动作等，当发生错误时，提前结束采样。下位机所需信息在原“IoCommands控制命令序列”对应位置给出，格式如下：

| 字节 | 0 | 1 | 2~5 | 6~9 | 10~13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定义 | 本次以分开始，还是以合开始 | 开关动作次数N | 线圈带电超时时间(ms) | 合命令延续时间(ms) | 分命令延续时间（ms） |
| 值 | 0（分）或1（合） | uint8 | uint32 | uint32 | uint32 |

| 字节 | 14~17 | 18~21 | 22 |
| --- | --- | --- | --- |
| 定义 | 拒合时间（ ms） | 拒分时间（ ms） | 控制类型 |
| 值 | uint32 | uint32 | uint8 |

| 字节 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定义 | 分命令的IO号 | 合命令的IO号 | 分线圈状态的IO号 | 合线圈状态的IO号 | 要判断的触头信号数量 |
| 值 | unit8 | unit8 | unit8 | unit8 | unit8，1~3 |

| 字节 | 28 | 29 | 30 | 31~（30+N*4） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 定义 | 触头信号1的IO号 | 触头信号2的IO号 | 触头信号3的IO号 | 开关动作间隔时间T1……TN（ms） |
| 值 | unit8 | unit8 | unit8 | uint32 |

注：

1）线圈带电超时时间：自合（分）命令发出后，如果达到这个时间时合（分）线圈还没有带电，则判定为出错，下位机结束采样，返回错误。

2）合命令延续时间：指触头动作后，合线圈继续带电的持续时间，用于确定关闭合线圈的时机。

3）分命令延续时间：指触头动作后，分线圈继续带电的持续时间，用于确定关闭分线圈的时机。

4）拒合（分）时间：指触头动作的超时时间，自合（分）线圈带电起，如果达到这个时间时触头还没有动作，则判定为开关拒合（分），下位机结束采样，返回错误。

5）控制类型：0xB0：内控；0xB1：外控；0xB2：手力。

6）字段“开关动作间隔时间”：T1是指第1次动作和第2次动作之间的时间间隔，Ti是指第i次动作和第（i+1）次动作之间的时间间隔，TN是开关最后一次正常动作后的附加采样时间。例如：当开关动作次数N=1时，只发T1，表示开关最后一次正常动作后的附加采样时间；当开关动作次数N=2时，下发T1、T2，T2表示开关最后一次正常动作后的附加采样时间。

7）“开关动作间隔时间”的时间计量，是指开关分开或者合上为起点，到开关合闸线圈或者分闸线圈带电的时间。例如，对于C－T1－O操作，即是指开关合上到分闸线圈带电这段时间为T1。

## 3.2 下位机响应接收

本包长度固定为16字节。

| 字节 | 0 | 1 | 2-15 |
| --- | --- | --- | --- |
| 定义 | 前缀 | 是否成功接收 | 无意义 |
| 值 | 0XD3 | unit8 | 填充0xDD |

注：是否成功接收：	0x00（成功接收）

0x01（指令长度错误）

0x02（IO未初始化）

## 3.3.下位机测试数据回传

下位机测试数据回传按以下步骤进行：

第一步：下位机上传“采样数据基本包”

### 3.3.1 “采样数据基本包”的数据格式：

本包长度固定为72字节。

| 字节 | 0 | 1 | 2-5 | 6-9 | 10-57 | 58-65 | 66-71 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定义 | 前缀 | 错误代码 | 实际采样频率(Hz) | 每路采样总点数 | 每4个字节为一个uint32,依次给出各编码器数据通道的字节数，若某通道没有数据，则为0 | calibration_factor，校准系数 | 无意义 |
| 值 | 0XB0 | uint8 | uint32 | uint32 | 12*uint32 | double型 | 填充0XDD |

| 字节 | 66 | 67 | 68-71 |
| --- | --- | --- | --- |
| 定义 | 自主判断模式下，当采样过程中发生错误时，表示错误发生在第几次动作。0表示第1次动作，1表示第2次动作，依此类推。 | 拒分拒合详情，见下文说明。 | 无意义 |
| 值 | uint8 | uint8 | 填充0XDD |

注：

错误代码：

0)	0x00：表示没有差错

1)	0x01：采样过程出现问题

2)	0x03：控制采集指令包序号没有从0开始

3) 	0x04：控制采集指令包重复

4)	0x05：控制采集指令包序号顺序错误（序列号没有按顺序加一）

5)	0x06自主判断模式参数有错

6) 0x10：开关触头状态错误（比如执行合闸时开关是合上的）

7) 0x11：开关拒分

8) 0x12：开关拒合

9) 0x13：分线圈带电超时

10) 0x14：合线圈带电超时

拒分拒合详情：

当错误代码表示开关拒分或拒合时，表示拒分拒合详情。按位表示，为1表示触头信号异常（没有发生预期动作），为0表示触头信号正常。BIT0对应触头信号1，BIT1对应触头信号2，BIT2对应触头信号3，其他位无意义。

### 3.3.2 上位机的回复：

| 字节 | 0 | 1 | 2-3 | 4-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 定义 | 前缀 | 准备好否 | 每块数据的最大包数 | 无意义 |
| 值 | 0xC0 | 0（没准备好）/1（准备好）OK | Uint16 | 填充0xDD |

下位机如果没有收到上位机的回复，或收到上位机“没有准备好”时，将1秒后重发“采样数据基本包”。重试3次失败则放弃数据的上传。

如果下位机发送的“采样数据基本包”中的错误代码为0，下位机将进行下面的第二步和第三步；否则不进行。

第二步：下位机发送采样数据包

### 3.3.3总体结构说明：

下位机一次发送一块数据（每块数据由多个包构成），然后等待上位机应答一包来确认一块数据是否正确收到。在发送每块数据之前，下位机先发送“块信息包”。“块信息包”长度固定为16字节，格式如下表：

| 字节 | 0 | 1-2 | 3-4 | 5-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 定义 | 前缀 | 块序号 | 本块数据的包数 | 无意义 |
| 值 | 0XB8 | Uint16 | Uint16 | 填充0XDD |

块信息包发送之后，下位机立即发送采样数据包，采样数据包的发送采用固定的包长，每包字节数1400，有效数据不足1400时,补填0。

上位机收到“块信息包”后，回复一包，格式如下：

| 字节 | 0 | 1-2 | 3-15 |
| --- | --- | --- | --- |
| 定义 | 前缀 | 块序号 | 无意义 |
| 值 | 0xC8 | Uint16 | 填充0xDD |

### 3.3.4 采样数据包的格式：

| 字节 | 0 | 1 | 2-5 | 6-7 | 8-1399 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定义 | 前缀 | 通道号 | 包序号 | 有效数据字节数(*) | 采样数据 |
| 值 | 0XB1 | uint8（1-40） | uint32 | uint16 | uint8 |

注：

1) “有效数据字节数”是指本包数据中，有多少个数据是实际的采样数据。大部分数据包的“有效数据字节数”为1392，只有某类数据的最后一包一般是有补填的数据，“有效数据字节数”小于1392。

2)	采样数据,两个字节为一个采样点数据（16位）。具体计算见《AD7865结果计算方法.txt》

3）通道号表示上传的采样数据来自哪个通道。1表示通道1，15表示通道15，40表示通道40，

其中1~32为AD采样通道（模拟量采集），33~40为数字量采集通道。

如果不需要采集数字量，数据包只上传需要采集的模拟量通道数据。

如果不需要采集数字量，也不需要采集模拟量，下位机只回应基本包和结束包，没有数据包。

数字量采集说明： 33对应portB，34对应portC，35对应portD，36对应portE，37对应portF，38对应portG，39对应portH，40对应portJ。参照《IOprrt修改20130907.xls》，

以portC为例，34通道对应的采样数据（16位），bit0对应GPC0（即JP3_3），

Bit1对应GPC1（即JP3_4），bit15对应GPC15（即JP3_16）。其中bit6对应GPC6，未使用，bit7对应GPC7，未使用。

201~212表示编码器数据通道。采样数据为编码器数据时，每连续四个字节构成1个u32型，小端格式。编码器数据是信号边沿发生的全局时标数据（以采样开始时刻为时间零点，采样开始时刻即第一个采样点的时刻），每路编码器信号包含两个通道数据，第一个通道是信号的上升沿时标，第二个通道是信号的下降沿时标。时标数据转换为时间的公式为：时间=时标数据*0.1*calibration_factor（us）。通道号与采样数据对应关系如下表。

| 编码器 | 编码器信号1 |  | 编码器信号2 |  | 编码器信号3 |  | 编码器信号4 |  | 编码器信号5 |  | 编码器信号6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通道号 | 上升沿 | 下降沿 | 上升沿 | 下降沿 | 上升沿 | 下降沿 | 上升沿 | 下降沿 | 上升沿 | 下降沿 | 上升沿 | 下降沿 |
|  | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 |

说明：“包序号”从0开始，每发1包加1，一直到最后一包数据。例如：如果通道0一共有100包，那么通道0的包序号应该是从0到99，而之后发送的通道1的包序号从100开始。

### 3.3.5 上位机的回复（确认包）

下位机每发送1块数据，上位机应该检查收到的一块数据是否完整，包顺序是否正常，如果正常，回发1包确认包。下位机在收到后才开始后续发送。如果下位机没有收到确认包，将终止数据传送。确认包长度固定为16字节，格式为：

| 字节 | 0 | 1-2 | 3-6 | 7-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 定义 | 前缀 | 块序号 | 包序号 | 无意义 |
| 值 | 0xC1 | Uint16 | uint32 | 填充0xDD |

注：包序号应与刚收到的包序号相等，块序号应与上次收到的块序号相等。（上位机在发送确认包超时n 毫秒后如果未收到下一信号包，则重发该确认包）

第三步：下位机发送“采样数据结束包”

下位机传送完所有采样数据并收到最后一包数据的确认包后，发送“采样数据结束包”

### 3.3.6“采样数据结束包”格式

本包长度固定为16字节

| 字节 | 0 | 1-15 |
| --- | --- | --- |
| 定义 | 前缀 | 无意义 |
| 值 | 0XB2 | 填充0xDD |

### 3.3.7上位机回复格式

本包长度固定为16字节

| 字节 | 0 | 1-15 |
| --- | --- | --- |
| 定义 | 前缀 | 无意义 |
| 值 | 0XC2 | 填充0xDD |

注：如果下位机没有收到确认包，1秒后重发“采样数据结束包”，最多重试3次。

# 4 读取下位机日志信息指令

## 4.1上位机向下位机发送指令

该条协议用于上位机读取下位机日志信息。

本包长度固定为16字节。

| 字节 | 0 | 1 | 2~15 |
| --- | --- | --- | --- |
| 定义 | 前缀 | 函数名称代码 | 无意义 |
| 值 | 0XAF | 0X31 | 填充0xDD |

## 4.2下位机响应接收

本包长度固定为1024字节。

| 字节 | 0 | 1~1023 |
| --- | --- | --- |
| 定义 | 前缀 | 日志数据 |
| 值 | 0XDF | unit8 |

# 待定指令：

## 模拟量输出

## 上位机下发：

本包长度固定为16字节。

| 字节 | 0 | 1 | 2 | 3~6 | 7~15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定义 | 前缀 | 函数名称代码 | 模拟量调压通道号 | 模拟量输出电压值 | 无意义 |
| 值 | 0xA5 | 0x34 | uint8 | flout | 填充0xDD |

注：

1）函数名称代码： 。

2）模拟量调压通道号：指定DA输出的通道（1~4）

3）模拟量输出电压值：DA芯片输出的电压值。

## 下位机响应接收

本包长度固定为16字节。

| 字节 | 0 | 1 | 2-15 |
| --- | --- | --- | --- |
| 定义 | 前缀 | 是否成功接收 | 无意义 |
| 值 | 0XD5 | unit8 | 填充0xDD |

注：是否成功接收：	0x00（成功接收）

0x01（指令长度错误）

0x02（IO未初始化）

补充协议说明：

- 上位机查询下位机有无随机码，如果没有可生成随机码并下发，下位机存储此随机码；如果有随机码，查询此随机码是否正确，如果正确则正常联机。

- 上位机查询下位机普通码是否正确，如果正确则正常联机。

## 上位机下发：

本包长度固定为16字节。

| 字节 | 0 | 1 | 2~3 | 4~15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 定义 | 前缀 | 通讯状态 | 随机码 | 无意义 |
| 值 | 0xA5 | unit8 | Uint16 | 填充0xDD |

注：

- 通讯状态：

0X00：查询随机码

0X02：表示第一次产生随机码，并下发随机码。

0X03：查询普通码

- 随机码：由上位机生成的，针对每个下位机唯一的随机码。

## 下位机响应回传：

本包长度固定为16字节。

| 字节 | 0 | 1 | 2~3 | 4~15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 定义 | 前缀 | 通讯状态 | 随机码 | 无意义 |
| 值 | 0XD5 | unit8 | Uint16 | 填充0xDD |

注：

- 通讯状态：

0X00：表示无随机码。

0X01：表示有随机码，并回传随机码。

0X02：表示将第一次产生的随机码回传，等待上位机确认。

0X03：表示下位机回传普通码。

- 随机码：由上位机生成的，针对每个下位机唯一的随机码。

## 上位机响应下发：

本包长度固定为16字节。

| 字节 | 0 | 1 | 2~15 |
| --- | --- | --- | --- |
| 定义 | 前缀 | 通讯状态 | 无意义 |
| 值 | 0xC5 | 0X02 | 填充0xDD |

## 注（此命令只针对第一次产生随机码）：

0X02:上位机确认随机码正确后给下位机下传此命令。

（说明：下位机收到此命令后存储随机码。）